## Slide 1: YÜZEY TAKİP SİSTEMLERİNİN TEORİSİ VE MEVCUT TİCARİ SİSTEMLERE GENEL BAKIŞ
NADIR KUCUK
14 Mayıs 2024
4.Ulusal RT Kongresi ve Eğitim Seminerleri

## Slide 2
İÇERİK
SGRT’nin Temeli (Ne?, Neden?)
SGRT Sistemlerinin Teorisi
Mevcut Ticari Sistemler
Litaratür ne diyor?

## Slide 3
SGRT nedir?
Gerçek zamanlı 3D hasta yüzeyinin oluşturulması
Sistemler, bir projektör ve bir/birçok kamera kombinasyonu yardımıyla 3D yüzey oluşturmakta
Tedavi izomerkezine bağlı olarak oluşturulan referans yüzey yardımıyla gerçek hasta pozisyonundaki düzeltmeler 6D hesaplanmakta
IGRT için önemli araçlardan bir tanesi
SGRT’nin başlangıç motivasyonu hasta pozisyonlamasında kullanılan lazer ve cilt markırlarını ortadan kaldırmak
Günümüzde ise tüm RT iş akışını etkilemekte

## Slide 4
Laser positioning
IGRT
Tedavi
Set-up
SGRT bir IGRT metodu değil
CBCT yerine geçmez
3D görüntülere hala ihtiyaç var
Milimetre altında hassasiyet
Işını otomatik durdurma özelliği
İnvazif değil
İonizan değil
Neden SGRT?
Notes: SGRT’nin kliniklerimizde bulunmasının 2 temel amacı var 1 Hasta set-up’ında lazerlerin ve işaretlerin yerine geçmek
  2 Hastayı tedavi sırasında moniterize etmek

## Slide 5
Neden SGRT?
Hasta Setup’ı
Tedavi sırasında Gerçek Zamanlı İzlem
Gated RT verilişi
Tedavi süresi
Görüntüleme dozu
Intra DIBH stabilitesi
Online yüzey farkı takibi
DIBH veya sığ BH
Eksta Güvenlik

## Slide 6
Neden SGRT?
Hasta Pozisyonlama
Tüm hasta yüzeyi ve hasta pozisyonu hakkında oda içinden online bilgi akışı, non invazif
Yüzeyel tümörler için
-Yüzey tümörleri direk takip edilebilir ve yüzey hareketine bağlı değişim raporlanabilir.
-3-nokta lazer sistemine kıyasla daha hassas pozisyon ayarı yapılabilir.
-Bazı vakalarda günlük görüntü süresi azaltılabilir.
Derin yerleşimli tümörler için
-Yüzey hareketi ile tümör hareketi arasında bir korelasyon kurulamamakta
-Günlük görüntüleme hala zorunlu
-SGRT ile görüntü eşleştirme süresi kısalmakta
-Birçok vakada çoklu görüntü alma olasılığını azaltmakta

## Slide 7
Neden SGRT?
Hasta Pozisyonlama

## Slide 8
Neden SGRT?
Fraksiyon içi İzlem
6D hareket takibi, gerçek zamanlı, radyasyon dozu 0
Hasta belirlenen sınırların dışına çıktığında otomatik ya da manuel ışın durdurma

## Slide 9
SGRT Sistemlerinin Teorisi
Optik görüntüleme sistemleri, 3 boyutlu yüzeyleri oluşturmak için çeşitli teknolojiler kullanır.
Stereovision (3D boyutlu görsel perspektif)
Structured light imaging (Yapılandırılmış ışık görüntülemesi)
Laser scanning (Lazer taraması)
Time-of - flight, Uçuş süresi (ToF) görüntüleme sistemi, ışığın aydınlatıcıdan nesneye ve aydınlatıcıyla birlikte konumlandırılan sensöre geri dönüş süresine dayalı olarak bir nesnenin görüntüsünü sağlar.
AAPM Task Grup 302

## Slide 10
SGRT Sistemlerinin Teorisi
Stereovision (3D boyutlu görsel perspektif)

## Slide 11
SGRT Sistemlerinin Teorisi
Structured Light Imaging (Yapılandırılmış Işık Görüntülemesi)
Yapılandırılmış ışık, kesin, bilinen bir ışık modeli bir yüzeye yansıtılır.
Yüzeye çarptığında desenin deforme olma şekli, bir kamera tarafından 2D çekilir.
Görüntülerden yüksek çözünürlüklü 3D yüzeyler oluşturulur.

## Slide 12
SGRT Sistemlerinin Teorisi
C-RAD
Vision RT
Identify

## Slide 13
1
2
3
Hasta üzerine kırmızı ışık demeti gönderiliyor
Kameralarda oluşan 2D görüntüler yazılım yardımıyla 3D yüzey görüntülerine çevriliyor.
CT’den oluşturulan referans yüzey ile gerçek yüzey eşleştirilmesi yapılıyor.
SGRT Sistemlerinin Teorisi

## Slide 14
Kaç Kameramız Olmalı?
L POD
R POD
C POD
3D yüzey oluşumu
SGRT Sistemlerinin Teorisi

## Slide 15
Yanlardan gelen bilgi azaldığında özellikle vertikal düzlemdeki hataları yakalamak zor
C POD
SGRT Sistemlerinin Teorisi
Kaç Kameramız Olmalı?

## Slide 16
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri

## Slide 17
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri

## Slide 18
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri(Vision RT)
Pod 3
Pod 1
Pod 2
3 kamera podu
Her pod içerisinde iki kamera sensörü ve projektör mevcut
Görüntü sensörü
Görüntü sensörü
Projeksiyon
LED
Durum LED

## Slide 19
Body
Plan (Isocenter)
Ref. Yüzey
ROI
Postural video
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri(Vision RT)

## Slide 20
Hasta hareketini takip
Tedavi
IGRT
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri(Vision RT)

## Slide 21
SBRT Akciğer
Free Breathing
CBCT+Reference capture/ 3mm/1 degree tolerance
DIBH Tedavisi
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri(Vision RT)

## Slide 22
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri (C-RAD)
Bilgisayarlı tomografi (BT) ve linak odalarında bir veya üç tane optik yüzey tarama sistemi bulunur.
Her biri Light-emitting diode (LED) ve Charge Coupled Device (CCD) kamera sistemi olan iki bileşenden oluşur.
Ana kamera tedavi masasının ayak tarafına denk gelen tavana monte edilir ve varsa diğer iki kamera hastanın baş tarafına denk gelen sağ ve sol tavana yerleştirilir.
Hastanın cildini taramak için yakın görünür bölgeden projeksiyon yapılarak hastanın cildinden yansıyan ışık kamera tarafından toplanır.
Hastanın pozisyonu, kamera tarafından toplanan ışığın optik üçgenleme mantığıyla hesaplaması sonucu belirlenir.

## Slide 23
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri (C-RAD)

## Slide 24
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri (IDENTIFY)
4 tane kamera
1 tanesi merkez, 2 lateral pod ve bir tanesi time of flight
Her pod projektör ve kamera çiftine sahip.
Hasta pozisyonu bu 3 SGRT kamera sistemi ile yapılıyor.
Biometrik hasta tanıma sistemi var (avuç içi)
Setup cihazlarının ID ve lokasyon setup verifikasyonu

## Slide 25
Mevcut Ticari SGRT Sistemleri (IDENTIFY)
Setup Kamera Sistemi, Oda İçi Monitör, Çalışma İstasyonu ve Oda İçi Server Sistemi
Pozisyon ve Ekipman Doğrulama Sistemi (Setup) – Ekipman Doğrulama
Medfizonline Sayı 39
Oğuzhan Ayrancıoğlu

## Slide 26
Litaratür Ne Diyor?
Meme: 250 fraksiyon sonucu: setup süresinde %14 azalma
SGRT vs İşaretleme ile Setup zamanı
SGRT vs Görüntüleme sonucu
SGRT vs İşaretleme sonucu kaymalar

## Slide 27
Litaratür Ne Diyor?
Tedavi doğruluğu

## Slide 28
SBRT Tedavileri
Leong et all,2019
Tüm düzlemlerde fark istatistiki olarak anlamlı
Litaratür Ne Diyor?

## Slide 29
Litaratür Ne Diyor?
Stanley et al. JACMP 2017
Setup laser vs SGRT sonrasında CBCT
Pelvis/al ve üst extremite, abdomen, göğüs duvarı ve meme
6000 fx

## Slide 30
Litaratür Ne Diyor?
Neden sol meme DIBH?
Marks* ve ark: RT’ye bağlı perfüzyon defecti 2 yıl içinde yaklaşık %40
Darby** ve ark: Ortalama kalp dozu her 1 Gy arttışında Major koroner hastalık olasılığı lineer olarak %7.4 artar
*Marks et al. IJROBP 2005
**Darby et al. NEJM 201
Cerviño et al. PMB 2009

## Slide 31
Litaratür Ne Diyor?
FMEA data
Manger et al. Med Phys 2015
25 önemli hata kaynağından sadece 1 tanesi SGRT ile ilgili

## Slide 32
POTANSİYEL SGRT UYGULAMALARI (Geleceğe bakış)
4D görüntü takibini markırsız yapabilmek
Tüm oda içi görüntüleme
Sanal Gerçeklik
Adaptif RT
Hasta bazlı dozimetrik kalite kontrol

## Slide 33
Teşekkürler